招标编号：CST202200011

2022年新冠肺炎亚定点医院物资设备

紧急采购项目

询

价

文

件

四川存善堂药业有限责任公司编制

2022年7月

# 目    录

第一章  询价邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  询价文件格式	7

第四章  询价项目技术、服务及其他商务要求	22

第一章  询价邀请

四川存善堂药业有限责任公司拟采购一批医疗设备和物资，用于仁寿县中医医院新区医院亚（准）定点救治，现进行国内公开询价，项目截止时间（到货并安装完成）2022年7月20日。兹邀请符合本次询价要求的供应商参加，供应商可选择其中一项或者多项提交询价文件。

## 一、招标编号：CST202200011。

## 二、招标项目：2022年新冠肺炎亚定点医院物资设备紧急采购项目。

## 三、资金来源：国有企业自有资金

## 四、招标项目简介：

| 品目号 | 货物名称 | 数量(台) | 型号 | 品牌 | 单位 | 控制单价/万元 | 控制总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | 护士站 | 9 | 定制 | 昱峰 | 套 | 5 | 45 |  |
| 02-01 | 治疗室治疗柜 | 9 | 定制 | 昱峰 | 套 | 9 | 81 |  |
| 03-01 | CT | 1 | UCT503e | 联影 | 台 | 220 | 220 |  |
| 04-01 | 床旁B超 | 1 | MX7S | 迈瑞 | 台 | 60 | 60 |  |
| 05-01 | 输液泵 | 40 | ME600 | 科曼 | 个 | 0.5 | 20 |  |
| 06-01 | 心电监护仪 | 80 | ePM 10C | 迈瑞 | 台 | 1.9 | 152 |  |
| 07-01 | 无创呼吸机 | 4 | VG55 | 谊安 | 台 | 12 | 48 |  |
| 08-01 | 转运呼吸机 | 2 | T5 | 安保 | 台 | 12 | 24 |  |
| 09-01 | 电脑 | 50 | 扬天M4900TS | 联想 | 台 | 0.438 | 21.9 |  |

## 备注：核心产品：CT、心电监护仪

## 五、供应商参加本次企业询价活动，应当在提交询价文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

若采购产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证。

## 六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。拒绝予以暴利价销售给存善堂药业的失信供应商参加本项目。

## 七、询价文件获取：

询价文件在我司指定网站(http://www.scrscst.com)获取。

## 八、询价截止时间：2022年7月11日16:00（北京时间）。

询价文件必须在询价截止时间前送达开标地点。接受现场送达或快递送达。

## 九、询价文件接收地点：四川存善堂药业有限责任公司（四川省眉山市仁寿县兴业路1号（网贸港）7幢2楼）。

## 十、本询价邀请在四川存善堂药业有限责任公司网上以公告形式发布。

## 十一、联系方式

采 购 人：四川存善堂药业有限责任公司

地    址：眉山市仁寿县兴业路1号（网贸港）7幢2楼

联 系 人：郭老师

联系电话：028-35039222

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 详见产品清单，超过预算价为无效投标。 |
| 2 | 评标情况公告 | 通过电话方式告知。 |
| 3 | 投标保证金/履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 4 | 废标和无效响应情形 | a.在询价截止时收到询价文件的供应商不足一家； b.出现影响采购公正的违法、违规行为的； c.因重大变故，采购任务取消的； d.询价文件超过规定的时间送达的； |
| 5 | 报价要求 | 在本次投标之前一周年内，供应商本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。 |
| 6 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：郭先生 联系电话：028-35039222 |
| 7 | 付款方式、时间、条件 | （1）预付60%货款，安装调试验收完成后支付剩余货款。（2）每次付款须由乙方出具等额有效的增值税专用发票（税率13%）（开票信息必须齐全：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号必须填列；货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细，发票清单必须是从防伪税控系统开具；涉及项目的发票备注栏要填写项目名称、地址；发票必须加盖发票专用章、收款人、复核、开票人信息必须填列，且复核及开票人不能为同一人）后再予以支付，并附合同复印件及请款申请书。 |
| 8 | 合同签订时间 | 中标后3天内。 |
| 9 | 产品要求 | 供应商应保证所提供货物是全新的，未使用过的，完全符合询价文件中的质量、技术要求，并符合国家规定的相关质量标准，在询价文件没有其他要求时，供应商须按照国家“三包”规定进行后续服务。 |
| 10 | 询价文件 | 询价文件正本一份 |
| 11 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 12 | 有效投标人 | 核心产品每一项有效投标人不足3家，该项按无效投标处理。 |
| 13 | 疫情防控 注意事项 | 接疫情防控通知，将严格执行疫情防控操作，凡是现场送达来我公司人员必须扫场所码、戴口罩、量体温且体温正常、出示“四川天府健康通”绿码、行程卡、省外人员须持48小时内核酸检测阴性报告方可进入我公司。 |

第三章  询价文件格式

一、本章所制询价文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制询价文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制询价文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变询价文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## “询价文件”格式

格式1-1

### 封面：

（正本）

xxxxx项目

询价文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

品   目   号：

时      间：年 月 日

格式1-2

### 一、法定代表人/单位负责人授权书

四川存善堂药业有限责任公司：

本授权声明：XXXX XXXX（询价人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

询价人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

### 二、承诺函

四川存善堂药业有限责任公司：

我单位作为本次采购项目的询价人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-1

### 一、投 标 函

四川存善堂药业有限责任公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（询价单位的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

一、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的询价文件正本壹份。

四、我方同意本次招标的询价有效期为询价截止时间届满后90天，并满足询价文件中其他关于询价有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-2

### 二、承诺函（实质性要求）

四川存善堂药业有限责任公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目询价文件全部要求，如对询价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、询价文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为中标后履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在询价报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

八、我方已认真阅读并完全响应商务条款。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-3

### 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

格式2-4

### 四、法人或者其他组织的营业执照等

### 证明文件，自然人的身份证明材料

格式2-5

### 五、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

### (国家强制性要求的行政许可证书复印件，如有)

格式2-6

### 六、根据采购项目提出的特殊条件的证明材料

格式2-7

七、其他资料（如有）

格式2-8

### 八、报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和询价文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．医疗设备需准确填写注册证号，不接受同类型产品非医疗设备。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

询价日期：XXXX。

格式2-9

### 九、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期：XXXX。

格式2-10

### 十、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3. 响应分为：正偏离、响应、负偏离。

4．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

格式2-11

### 十一、投标产品技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3. 响应分为：正偏离、响应、负偏离。

4. 正偏离须标注证明材料页码，否则可视为无效响应。

5．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

第四章  询价项目技术、服务及其他商务要求

一. 商务要求（本节为通用商务条款，对本章“二、技术、服务要求”中未明确的设备适用，如“二、技术、服务要求”中有明确规定，以其规定为准）

1．交货期及地点

1.1 交货期：7月20日之前。

1.2 交货地点: 采购人指定地点。

2．付款方法和条件：签定合同后预付60%货款，安装调试验收完成后，收到中标人出具完善的支付申请资料和合法有效增值税发票30日内支付产品金额的100% ；每次付款须由乙方出具等额有效的增值税专用发票（税率13%）（开票信息必须齐全：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号必须填列；货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细，发票清单必须是从防伪税控系统开具；涉及项目的发票备注栏要填写项目名称、地址；发票必须加盖发票专用章、收款人、复核、开票人信息必须填列，且复核及开票人不能为同一人）后再予以支付，并附合同复印件及请款申请书。

3.质保期：

3.1整机设备质保期不少于1年

3.2质保期内中标供应商应负责设备维修及抢修，费用包含在报价中。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂家签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.安装调试及验收：

5.1供应商负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4 供应商组织性能验证。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺（至少包含设备核心配件的清单及价格）。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4供应商在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

7.投标人在服务期内，因自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成的经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。

8.其他未尽事宜，具体在合同中约定。

9.成交供应商为非询价产品制造厂家，需提供产品制造厂家对询价产品的授权，或具有授权权限的代理商对询价产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对询价产品授权链条的完整性）。

参数：

01-01护士站

2-10楼定制护士站：合计73.17米，数量9台

1、材质：主体采用厚度≥1.0mm的双面镀锌电解钢板制作，电解钢板表面光滑、平整，钢板有害金属物质浓度≤0.1%，符合欧盟标准；表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更久

2、护士站台面为15mm+-1mm医用人造石英石台面易清洁，耐冲击，耐高温，阻燃，无毒。

五金件导轨品牌三节导轨，抽拉顺畅静音，防倾覆。锁具品牌锁，锁具重复率低。

样式可根据医院要求定制。配置工位数量，电脑柜，键盘抽，抽屉。台面可加小小台面方便医护病患签字，放置物品。

3、喷塑件安全抗菌，抗菌率（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）≥99%。

02-01 治疗室治疗柜

1、上柜：940*350*610mm士5mm，合计78.66米

中柜：940*350*500mm士5mm，合计45米

下柜：940*700*850mm士5mm，合计107.82米

2、材质：主体采用厚度≥1.0mm的双面镀锌电解钢板制作，电解钢板表面光滑、平整，钢板有害金属物质浓度≤0.1%，符合行业标准；表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更久。

3、工艺：环氧树脂静电粉末喷涂；表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽（颜色可根据院方要求），柜门与抽屉采用隐藏式拉手，折弯一体成型。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。

4、台面人造石英石（主要成分复合亚克力树脂≥28%+铝粉），材料厚度≥1.2cm，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；符合三甲医院等高标准的环境卫生要求。

5、锁具采用品牌锁，叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。

6、导轨采用品牌三节导轨，医用走珠滑轨，抽身可全部抽出，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构。

7、踢脚线采用1.0mm 铝塑板，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步。

8、上柜柜体内带一层隔板，上下距离均分。柜门为双开门，柜门厚度为5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，可在不开门的情况下查看柜内物品，可带锁；

9、 中柜柜体内带一层活动隔板，可调整高度，无柜门；

10、 下柜工作台台面为15mm+-1mm人造石英石台面，耐酸碱，防腐蚀；

11、 下柜有多种选择：

（1）下柜一：台面下方配两列中号抽屉深度10公分，左右两边分别有三只中号抽屉，两只大号抽屉，抽屉内放置塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）；每只塑料筐承重≥20Kg(提供产品制造商塑料筐耐冲击、负载检测报告)；塑料筐内部配置标准ABS塑料活动式隔条，配标识牌。塑料筐采用注塑工艺制作。主要材料ABS塑胶件安全抗菌，保证使用安全。大输液存取柜内部及ABS输液篮筐两侧包含可倾斜45度和180度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置，并包含无菌耗材储存实心中小ABS篮筐；篮筐材质为ABS一体成型，内配可调节插片，篮筐为镂空设计。ABS输液篮储存量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的篮筐功能。

（2）下柜二：台面下方柜体对开式柜门带锁柜门，柜体内部有一层横隔板，隔板配置滑槽，可抽拉，方便使用，提升柜子的内部空间使用率。

12、喷塑件安全抗菌，抗菌率（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌）≥99%。

03-01 CT

1、探测器 Z 轴排列数≥24排，<64排

2、探测器单元 Z 轴最小尺寸≤0.55mm

3、机架最快旋转扫描时间/360°≤0.75S

4、高压发生器功率≥42KW

5、探测器采样率≥4800views/圈

6、球管阳极热容量≥2MHU

7、具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作

8、具备主控台计算机系统，硬盘≥3T

9、一体化影像后处理系统

10、配置1个≥4M诊断屏

11、配置1个3P柜机，1个1.5P挂机

04-01 床旁B超

- 产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要

- 系统技术规格及概述：

- 系统通用功能

  - LED显示器≥15.6英寸高分辨率，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度180°

  - 操作面板具备物理按键与触摸按键，触摸按键屏幕≥12.3英寸探头接口1个，可扩展到3个

  - 整机重量＜4.0kg（含电池）

  - 外观为笔记本电脑式，非手提便携式或平板式。

  - 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像

  - 组织特异性成像

  - 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

  - 频率复合成像

  - 斑点噪声抑制成像

  - 回波增强技术

  - 局部图像增强技术

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

  - 连续多普勒

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

- 图像放大技术

  - 一键实现全屏放大

  - 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

- 超声教学助手:要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练

- 测量分析和报告

  - 常规测量软件包

  - 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

  - 妇科/产科专用测量软件包

  - 心脏功能专用测量软件包

  - 血管内中膜自动测量

6. 可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

7.  Auto EF射血分数自动测量

- 电影回放及原始数据处理

- 电影回放

  - 所有模式下支持手动、自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 信息管理与存储

- 128G固态硬盘（提供原厂彩页或检测报告证明）

- 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流

- 连通性

- HDMI、USB3.0接口、网络接口

- 支持数据无线传输

- 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- 国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏(提供磁性电源插头证明图片)

- 配置

- 主机1台

- 台车1个

- 凸阵探头1把，频率范围：

- 线阵探头1把，频率范围：

- 心脏探头1把，频率范围：

- 探头扩展器1个

- 单机图文工作站一套

- 电脑一台、打印机一台

- 05-01 输液泵

1.  输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%；

2.  模式：流速模式、点滴模式、时间模式

3.  适配输液器类型：所有厂家的输液器

4.  报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错

5.  加热温度可以设置25—40°C

6.  打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作

7.  防水等级：IPX4

8.  外置电源：外置连接12V车载接口

9.  机器尺寸小于6,000cm3，机器净重不大于1.8KG；

10.  双CPU设计，保证输液安全

11.  可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询；

12.  自动检测泵门是否合紧

13.  分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡

14.  具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。

15.  横向开启泵门，方便操作

16.  输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流，输液更流畅

06-01 心电监护仪

1：整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.3、监护仪设计使用年限≥8年。

1.4、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。

2：监测参数：

2.1、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.2、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.3、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。

2.4、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能。

3.4、提供≧48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.5、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.6、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.7、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.8、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

07-01 无创呼吸机

1 基本要求

1.1通气模式：无创通气；

1.2患者类型：成人，儿童

1.3显示单元：显示器≥15英寸彩色全触屏平板显示器，分辨率为1920X1080，方便医护人员对参数进行调节及观察

1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速≥260L/min

1.5 内置锂电池，电池工作时间不低于120分钟

1.6 具备高压氧和低压氧接口

1.7 具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变

1.8 呼吸阀可耐受134℃高温高压消毒，拆卸安装均很方便

2 通气模式

2.1 持续气道正压 NIV- CPAP

2.2自主/时间切换NIV- S/T

2.3 时间切换通气 NIV- T

2.4 容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。

2.5具备窒息通气

2.6可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气、智能增氧（吸痰）等功能

2.7可选配高流量氧疗功能，可以为患者进行高流量氧疗

参数设置

3.1目标潮气量： 50-2000ml（VGPS）

3.2呼吸频率：1-55bpm

3.3吸气时间：0.3-5s

3.4压力上升时间：0.1-2.0s

3.5吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O

3.6呼气末正压(EPAP)： 4-30cmH2O

3.7吸入氧浓度： 21%~100%

3.8持续气道正压（无创呼吸）： 4-25cmH2O

3.9压力释放量（Crelief）：0、1、2共三个档位可调节

3.10吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O

3.11吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH2O

3.12吸气触发灵敏度（Trigger）：至少3挡可调节

4、监测参数

4.1 压力类： 气道峰压（Ppeak）， EPAP、

4.2 容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量

4.3 波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间

4.4吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率、呼末二氧化碳浓度

5、报警参数

5.1 气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、交流电故障、电池电量低、电池耗尽、氧气气源不足、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低等报警

08-01 转运呼吸机

- 气动电控型呼吸机

- 具备中英文语音导航和传统声音报警功能，可选，方便医务人员快速上机操作

- 屏幕：彩色触摸屏，尺寸≥7英寸

- 内置电子PEEP功能，PEEP压力0，3～30cmH2O

- 呼吸模式： Manual、IPPV、V-A/C 、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP等通气模式

- CPR功能，具备心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式），且可通过无线链接其它抢救设备，实现一体化心肺复苏、通气联动功能

- 具有一键设置呼吸功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，快速进入抢救状态

- 内置可充电锂电池，具有在线充电功能，工作时间不低于5小时

- 主机可以独立使用，或配备转运急救包使用，亦可连接转运分体式便携气瓶联合使用。

- 09-01 电脑

- CPU配置I5第10代

- 内存≥8G

- 硬盘≥256G固态

- 显示屏≥23寸