招标编号：CST202200027

医疗设备紧急采购项目

询

价

文

件

四川存善堂药业有限责任公司编制

2022年12月

# 目    录

第一章  询价邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  询价文件格式	9

第四章  询价项目技术、服务及其他商务要求	24

第一章  询价邀请

四川存善堂药业有限责任公司拟紧急采购一批设备，用于仁寿县人民医院和仁寿县中医医院ICU病房，现进行国内公开询价，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加。

## 一、招标编号：CST202200027。

## 二、招标项目：医疗设备紧急采购采购项目。

## 三、资金来源：国有企业自有资金

## 四、招标项目简介：

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 控制单价/万元 | 控制总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | 呼吸机（无创带有创） | 20 | 台 | 43 | 860 |  |
| 01-02 | 无创呼吸机 | 10 | 台 | 20 | 200 |  |
| 01-03 | 简易呼吸器 | 20 | 个 | 0.08 | 1.6 |  |
| 01-04 | 8槽位输注泵工作站（6个注射泵+2个输液泵） | 10 | 套 | 14.5 | 145 |  |
| 01-05 | 双通道注射泵 | 10 | 台 | 0.9 | 9 |  |
| 01-06 | 重症一体化插件式病人监护仪 | 10 | 台 | 9.5 | 95 |  |
| 01-07 | 床旁普通病人监护仪 | 50 | 台 | 2.5 | 125 |  |
| 01-08 | 除颤仪 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 |  |
| 01-09 | 心电图机 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 |  |
| 01-10 | CRRT机 | 1 | 台 | 32 | 32 |  |
| 01-11 | 降温毯 | 5 | 个 | 3 | 15 |  |
| 01-12 | 彩超 | 1 | 台 | 239 | 239 |  |
| 01-13 | 纤维支气管镜 | 10 | 套 | 13.5 | 135 |  |
| 01-14 | 转运呼吸机 | 2 | 台 | 10 | 20 |  |
| 01-15 | 抢救车 | 2 | 台 | 0.6 | 1.2 |  |
| 01-16 | 空气消毒机 | 10 | 台 | 0.95 | 9.5 |  |
| 02-01 | 电动监护抢救床 | 25 | 张 | 2.5 | 62.5 |  |
| 02-02 | 呼吸机（无创带有创） | 16 | 台 | 27 | 432 |  |
| 02-03 | 呼吸机（无创） | 1 | 台 | 10 | 10 |  |
| 02-04 | 心电图机 | 10 | 台 | 1.8 | 18 |  |
| 02-05 | 简易呼吸器 | 54 | 台 | 0.037 | 1.998 |  |
| 02-06 | 单通道微泵 | 30 | 台 | 0.45 | 13.5 |  |
| 02-07 | 双通道微泵 | 40 | 台 | 0.7 | 28 |  |
| 02-08 | 输液泵 | 10 | 台 | 0.6 | 6 |  |
| 02-09 | 床旁监护仪 | 10 | 台 | 6 | 60 |  |
| 02-10 | 高端监护仪 | 10 | 台 | 9 | 90 |  |
| 02-11 | 除颤仪 | 4 | 台 | 4.5 | 18 |  |
| 02-12 | CRRT机 | 1 | 台 | 32 | 32 |  |
| 02-13 | 降温毯仪 | 3 | 套 | 3 | 9 |  |
| 02-14 | 彩超 | 2 | 套 | 239 | 478 |  |
| 02-15 | 纤维支气管镜 | 4 | 套 | 16 | 64 |  |
| 02-16 | 转运呼吸机 | 3 | 台 | 12 | 36 |  |
| 02-17 | 抢救车 | 9 | 台 | 0.6 | 5.4 |  |
| 02-18 | 治疗车 | 36 | 台 | 0.6 | 21.6 |  |
| 02-19 | 床单元消毒机（臭氧） | 28 | 台 | 0.62 | 17.36 |  |
| 02-20 | 壁挂式消毒机（紫外线） | 14 | 台 | 0.31 | 4.34 |  |
| 02-21 | 移动式消毒机（等离子） | 20 | 台 | 0.42 | 8.4 |  |
| 02-22 | 血常规检测仪 | 1 | 台 | 4 | 4 |  |

## 五、供应商参加本次企业询价活动，应当在提交询价文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

投标人非询价产品制造厂家需提供产品制造厂家对询价产品的授权，或具有授权权限的代理商对询价产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对询价产品授权链条的完整性）。

## 六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。拒绝予以暴利价销售给存善堂药业的失信供应商参加本项目。

## 七、询价文件获取：

询价文件在我司指定网站(http://www.scrscst.com)获取。

## 八、询价截止时间：2022年12月19日12:00（北京时间）。

询价文件必须在询价截止时间前送达开标地点。接受现场送达或快递送达。

## 九、询价文件接收地点：四川存善堂药业有限责任公司（四川省眉山市仁寿县兴业路1号（网贸港）7幢2楼）。

## 十、本询价邀请在四川存善堂药业有限责任公司网上以公告形式发布。

## 十一、联系方式

采 购 人：四川存善堂药业有限责任公司

地    址：眉山市仁寿县兴业路1号（网贸港）7幢2楼

联 系 人：郭老师

联系电话：028-35039222

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | / |
| 2 | 评标情况公告 | 通过电话方式告知。 |
| 3 | 投标保证金/履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 4 | 废标和无效响应情形 | a.在询价截止时收到询价文件的供应商不足一家； b.出现影响采购公正的违法、违规行为的； c.因重大变故，采购任务取消的； d.询价文件超过规定的时间送达的； |
| 5 | 报价要求 | 在本次投标之前一周年内，供应商本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。 |
| 6 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：郭先生 联系电话：028-35039222 |
| 7 | 付款方式、时间、条件 | （1）货物送达验收合格后15天内支付30%货款，90天后支付至合同金额的95%，质保期满后支付剩余金额。 （2）每次付款须由乙方出具等额有效的增值税专用发票（税率13%）（开票信息必须齐全：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号必须填列；货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细，发票清单必须是从防伪税控系统开具；涉及项目的发票备注栏要填写项目名称、地址；发票必须加盖发票专用章、收款人、复核、开票人信息必须填列，且复核及开票人不能为同一人）后再予以支付，并附合同复印件及请款申请书。 |
| 8 | 合同签订时间 | 中标后3天内。 |
| 9 | 产品要求 | 供应商应保证所提供货物是全新的，未使用过的，完全符合询价文件中的质量、技术要求，并符合国家规定的相关质量标准，在询价文件没有其他要求时，供应商须按照国家“三包”规定进行后续服务。 |
| 10 | 询价文件 | 询价文件正本一份 |
| 11 | 评标方法 | 最低评标价法 |

第三章  询价文件格式

一、本章所制询价文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制询价文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制询价文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变询价文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## “询价文件”格式

格式1-1

### 封面：

（正本）

xxxxx项目

询价文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

品   目   号：

时      间：年 月 日

格式1-2

### 一、法定代表人/单位负责人授权书

四川存善堂药业有限责任公司：

本授权声明：XXXX XXXX（询价人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

询价人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

### 二、承诺函

四川存善堂药业有限责任公司：

我单位作为本次采购项目的询价人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-1

### 一、投 标 函

四川存善堂药业有限责任公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（询价单位的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

一、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的询价文件正本壹份。

四、我方同意本次招标的询价有效期为询价截止时间届满后90天，并满足询价文件中其他关于询价有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-2

### 二、承诺函（实质性要求）

四川存善堂药业有限责任公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目询价文件全部要求，如对询价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、询价文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为中标后履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在询价报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

八、我方已认真阅读并完全响应商务条款。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-3

### 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

格式2-4

### 四、法人或者其他组织的营业执照等

### 证明文件，自然人的身份证明材料

格式2-5

### 五、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

### (国家强制性要求的行政许可证书复印件，如有)

格式2-6

### 六、根据采购项目提出的特殊条件的证明材料

格式2-7

七、其他资料（如有）

格式2-8

### 八、报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和询价文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．医疗设备需准确填写注册证号，不接受同类型产品非医疗设备。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

询价日期：XXXX。

格式2-9

### 九、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期：XXXX。

格式2-10

### 十、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3. 响应分为：正偏离、响应、负偏离。

4．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

格式2-11

### 十一、投标产品技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3. 响应分为：正偏离、响应、负偏离。

4. 正偏离须标注证明材料页码。

5．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

第四章  询价项目技术、服务及其他商务要求

一. 商务要求（本节为通用商务条款，对本章“二、技术、服务要求”中未明确的设备适用，如“二、技术、服务要求”中有明确规定，以其规定为准）

1．交货期及地点

1.1 交货期：2022年12月26日前交货。

1.2 交货地点: 采购人指定地点。

2．付款方法和条件：签定合同，验收合格后，接到中标人出具完善的支付申请资料和合法有效增值税发票货物送达验收合格后15天内支付30%货款，90天后支付至合同金额的95%，质保期满后支付剩余金额。每次付款须由乙方出具等额有效的增值税专用发票（税率13%）（开票信息必须齐全：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号必须填列；货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细，发票清单必须是从防伪税控系统开具；涉及项目的发票备注栏要填写项目名称、地址；发票必须加盖发票专用章、收款人、复核、开票人信息必须填列，且复核及开票人不能为同一人）后再予以支付，并附合同复印件及请款申请书。

3.质保期：

3.1整机设备质保期不少于1年。

3.2质保期内中标供应商应负责设备维修及抢修，费用包含在报价中。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂家签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.安装调试及验收：

5.1供应商负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4 供应商组织性能验证。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺（至少包含设备核心配件的清单及价格）。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4供应商在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

7.投标人在服务期内，因自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成的经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。

8.若采购产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证。

9.其他未尽事宜，具体在合同中约定。

二. 技术、服务要求（本节★参数须提供产品检验检测报告或白皮书或公开发行的彩页资料佐证）

- 技术参数：

- 仁寿县人民医院设备技术参数

- 01-01呼吸机（无创带有创）

- 一、主要功能：

- 采用不小于15英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率不小于1920*1080,中文操作界面支持5道波形同屏显示，可提供4种环图

- 气动电控呼吸机，适用于成人，小儿和新生儿病人类型；同时标配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作，具备实时气源压力电子显示

- ★标配有创通气模式包括：容量控制辅助通气V-A/C、容量控制同步间歇指令通气V-SIMV、压力控制辅助通气P-A/C、压力控制同步间歇指令通气P-SIMV、持续气道正压通气/压力支持通气CPAP/PSV、窒息通气、压力调节容量控制通气PRVC、压力调节容量控制-同步间歇指令通气PRVC-SIMV、双水平气道正压通气DuoLevel、气道压力释放通气APRV、自适应支持通气AMV、容量支持通气VS，提供产品说明书证明材料

- ★容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波，提供产品说明书证明材料

- ★支持升级心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等），提供产品说明书证明材料

- ★标配高流量氧疗功能，最大氧流速可达80L/min，最大氧浓度可达100%，并具有氧疗计时功能，提供产品说明书证明材料

- 标配无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV和 PSV-S/T等模式，提供产品说明书证明材料

- 具有自动插管阻力补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致

- 支持手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定和低流速P—V工具

- 能够和同一品牌模块化监护仪互联，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护仪上，继而连接中央站、CIS系统，满足科室信息化的需求，支持HL7协议

- 标配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程

- 标配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张

- ★具备智能同步技术，可提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、呼气触发和压力上升时间自动调节功能，提供产品说明书证明材料

- ★支持动态肺图，可通过颜色区分肺过度膨胀和肺塌陷，具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，提供产品说明书证明材料

- 标配旁流呼末二氧化碳模块或主流呼末二氧化碳模块，无需外接设备，可进行呼末二氧化碳监测

- 标配SPO2监测，无需外接设备，可提供SPO2和PR监测，提供脉搏波

- 标配顺磁氧监测

- ★支持升级辅助压监测，提供两个辅助压采样口，无需外接设备，可同时监测食道压及胃内压，监测跨肺机械能、胸壁顺应性以及肺顺应性，提供产品说明书证明材料

- 设置参数：

- 潮气量范围不低于：20ml—4000ml

- 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

- ★呼气触发灵敏度：Auto,1-85%

- 呼吸频率范围不低于：1-100次/min

- 吸/呼比：4:1—1:10

- 吸气压力范围不低于：1--100 cmH2O

- 压力支持范围不低于：0—100cmH2O

- PEEP：OFF,0--50 cmH2O

- 监测参数：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、驱动压、机械能等监测，提供产品说明书证明材料

- 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力，V-CO2曲线，4种呼吸环监测

- 可实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险；可实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

- 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录

- 吸气安全阀组件可拆卸，呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，均能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染

- 配备便利的锁屏功能及WIFI功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

- 主机设计使用年限≥10年

- 01-02无创呼吸机

- 一、主要功能：

- ★1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气，提供三类医疗器械注册证。

- 2、采用不低于15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率不低于1920*1080,支持手势操作。

- 3、主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。

- 4、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C、备用通气模式，无需外接设备即可升级容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV，提供设备截图证明材料。

- ★5、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。

- ★6、无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测、趋势以及自主呼吸率监测功能，并提供设备截图证明材料。

- ★7、具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

- 8、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能，提供产品白皮书或设备截图证明材料。

- ★9、无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能，提供设备截图证明材料。

- ★10、无需外接设备即可支持升级食道压或辅助压监测功能，需提供食道压或辅助压配套耗材国产注册证明材料。

- 11、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿120L/min。

- 12、可设置面罩类型和呼气端口类型。

- 13、同屏最大可显示≥4道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

- 14、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量；

- 15、主机支持升级C02模块监测。

- 16、主机支持升级Sp02模块监测。

- 17、具备截屏U盘导出功能（至少可缓存50张屏幕文件）。

- 18、主要设置参数

- 18.1持续气道正压CPAP： 4-30 cmH20

- 18.2 吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O

- 18.3 支持压力：4-50 cmH2O

- 18.4 呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20

- 18.5 潮气量：50ml—2500ml

- 18.6呼吸频率：1-60次/min

- 18.7吸气时间：0.2—5s

- 18.8压力上升时间：1-6档可调

- 18.9延时升压时间：OFF； l-60min

- 19、监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录；

- 20、具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可釆用图形化和文字指引进行故障提示

- 21、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。

- 22、至少具备VGA扩展显示功能、RS232接口功能、网络接口功能、USB接口功能、护士呼叫功能。

- 22、主机可以一键拆卸重量≤12KG，设备使用年限：≧10年

- 01-04 8槽位输注泵工作站（6个注射泵+2个输液泵）

- 一、输液信息采集系统

- 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

- 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

- 二、注射泵

- 注射泵需通过NMPA三类注册证

- ★注射精度≤±1.8%

- 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- ★可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- ≧3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- 支持药物库，可储存≧4500种药物信息

- ★支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色

- ★压力报警阈值≧14档可调

- 信息储存：可存储≧3500条的历史记录

- 三、输液泵

- 输液泵需通过NMPA三类注册证

- ★支持输血功能，并提供证明文件

- 可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件

- 速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

- ★可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- ★泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

- ≧3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- ★支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色

- ★压力报警阈值最低可设置≦50mmHg

- 具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

- ★具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小≦20μL的单个气泡报警

- 01-05双通道注射泵

- 注射泵需通过NMPA三类注册证

- ★注射精度≤±2%

- 快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

- ★可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- ≧3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- 支持药物库，可储存≧3500种药物信息

- ★支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色

- ★压力报警阈值≧11档可调

- 信息储存：可存储≧3500条的历史记录

- 01-06重症一体化插件式病人监护仪

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个.

- ≥15寸彩色电容触摸屏，高分辨率≧1280 x 800像素

- ★主机机身配置有≥3个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等设备

- ★提供ST段分析功能，提供设备运行界面展示，在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 提供设备运行界面展示，Art动脉压监测时能同时提供PPV参数监测

- ★能够支持组合报警功能，提供运行界面图片展示，支持≧14个报警预设，覆盖循环系统、呼吸系统、神经系统，能全面提示患者早期状态恶化。

- ★支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图。

- ★支持病人状态监测，提供运行界面图片展示能实现提供病人监测参数融合查看，同一界面内提供单病人的呼吸监测信息、监护监测信息、超声监测信息及病人视频窗口集成显示。

- 01-07床旁普通病人监护仪

- 1.整机要求：

- ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

- 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

- 1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

- 2：监测参数：

- ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 3：系统功能：

- 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

- ★3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

- ★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- 01-08除颤仪

- 重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。

- ★彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

- ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- ★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- ★除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- ★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

- 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 01-09心电图机

- 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

- ★起搏器采样率不低于16,000Hz；

- 电压分辨率不低于1uV；

- 模数转换不低于24位；

- Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

- 开机出波形时间不超过7秒；

- ★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

- 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

- U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

- 01-10 CRRT机

- 1、一体化5泵设计,另有一个抗凝注射器泵，能实现全面的CRRT治疗模式，治疗模式包括SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF,TPE,HP,MARS。

- 2、两个夹管阀设计，夹管阀的自动打开/闭合，以允许使用过滤器前和过滤器后两种置换液输注选项；允许治疗期间控制前/后稀释比率。

- 3、具备全身性抗凝及枸橼酸抗凝功能,其中肝素抗凝注射器容量范围20,30,50ml;注射精度：≤±0.2ml/h。

- 4、一体化注射泵，枸橼酸抗凝时可灵活调整补钙流速。枸橼酸抗凝注射器/钙泵注射器容量范围：50ml;连续输注范围：0,2.0-100ml/h;钙浓度范围：80-1000mmol/l.

- 5、静脉除气壶,无血气接触界面，降低凝血

- 6、超声波空气探测器：探测单个气泡≥20ul;

- 7、漏血探测器:漏血≥0.35ml/min;

- 8、压力监测：

- 输入压力：-250- +450mmHg；精准度：≤+/-15mmHg

- 回输压力：-50- +350mmHg；精准度：≤+/-5mmHg

- 滤器压力：-50- +450mmHg；精准度：≤+/-15mmHg

- 废液压：-350-  +400mmHg；精准度：≤+/-15mmHg

- 9、备用电池，确保不间断治疗（即所有泵保持运转）至少10分钟

- 10、一体化预连接管路，全自动安装、预充、安全测试

- 01-11降温毯

- 1、全身体表降温面积达40%：一台主机可同时接驳头毯，躯干毯等；

- 2、水温控制范围：在环境温度10°C - 30°C条件下，水箱的温度在3°C -20°C的范围内可调；调节精准精度为± 0.1°C；

- 3、采用压缩机制冷方式，制冷量≥2000 W；

- 4、降温速率：在环境温度23°C条件下，每下降1°C＜60秒 ；

- 5、体温设定：体温设定范围30 - 38.5°C ，调节精准度 ± 0.1°C；

- 6、降温毯主机具有下列功能：

- a)水温值设定：实时监测有数字显示；

- b)人体温度值设定：实时监测有数字显示；

- c)工作状态有指示灯及字符显示；

- d)体温传感器故障：有字符及声响提示；

- 7、低阻力水毯采用等径水路与随机水流设计，配合每分钟≥75升的循环流量；

- 8、毯面温度均匀，毯面温度误差不大于3 °C；

- 9、配置清单:主机1台，体温传感器1支，毯子2条，水路连接管6根。

- 01-12彩超

- 用途说明：

- 高端全身应用型彩色超声诊断系统: 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

- 系统技术规格及概述：

- 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

- ★≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

- 控制面板可独立旋转、升降及平移

- ★全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，（提供佐证材料）

- ★声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供佐证材料）

- 多级信号处理系统

- 高倍波束并行处理系统

- 探头接口≥5个

- 二维灰阶模式

- 谐波成像模式

- M型模式

- 彩色M型模式

- ★解剖M型模式

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

- 组织多普勒成像

- 自由臂三维成像

- 宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示，提供佐证材料）

- 空间复合成像，最高可达9线偏转（斑点抑制成像

- 频率复合成像

- 独立角度偏转

- 扩展成像实时双幅对比成像

- 高分辨率血流成像

- 精细血流自动识别成像

- 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

- 全屏放大，局部放大（支持前端、后端放大）

- ★造影及造影定量分析功能要求：支持腹部探头、浅表探头；支持低机械指数造影；双计时器；支持向后存储，每段≥5分钟电影；支持向前存储；双实时: 实时显示组织图像和造影图像；支持造影击碎；支持斑点噪声抑制；具备混合模式；支持造影图像和组织图像位置互换；支持微血管造影增强功能；支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

- 高帧率造影成像要求：支持腹部探头、浅表探头；凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上

- 支持应变式弹性成像，同时具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具；具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

- ★支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能；可以动态显示二维剪切波弹性成像图；具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。

- 支持立体血流

- 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

- 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供佐证材料）

- 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 支持手动触摸屏上注释

- 支持手动触摸屏上包络测量

- 支持语音注释及播放

- 体位图

- 测量/分析和报告

- 常规测量、多普勒测量、自动频谱测量

- 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

- ★血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

- 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置

- 电影回放和原始数据处理

- 所有模式下可用；支持手动、自动回放；支持4D 电影回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储每段≥5分钟的电影；支持图像对比（动态、静态）

- 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

- 检查存储

- ≥1T硬盘

- 内置超声工作站

- 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

- 支持网络连接

- 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

- 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

- DICOM 3.0

- DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

- 视频/音频输入、输出

- 支持ECG/PCG信号

- ≥５个USB接口

- DVD R/W 刻录光驱

- 探头规格

- 频率：超宽频带或变频探头

- 二维、彩色、多普勒均可独立变频

- 探头频率：频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；阵元：最大有效阵元数≥576阵元

- 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

- 凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz

- 相控阵探头：带宽1.5- 4.5MHz

- 线阵探头，带宽: 3.8-13 MHz

- 声功率输出调节

- B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

- 耦合剂加热器

- 专业腔内探头放置架

- 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

- 支持生理信号：ECG及PCG

- 探头：腹部探头1支，心脏探头1支，浅表线阵探头1支，腔内探头1支

- 01-13纤维支气管镜

- ★1、显示屏：≥3.5寸LCD高清全视角显示屏，可选配8寸显示屏；

- 3、成像原理：电子CMOS成像技术，16万像素摄像头，LED灯数≥2个；

- ★4、空间分辨率：≥10.10 lp/mm；

- 5、摄像景深：3~50mm；

- ★6、光源色温≥7658K，光源照度≥1073lx，

- 8、视野角度≥113°，能提供大范围、清晰明亮的图像；

- 9、软镜插入管外径：5.8 / 5.2 / 4.0/3.9 /3.0/ 2.8mm，工作通道内径:3.0/2.6 / 2.0 / 1.2mm；根据临床科室要求选择。

- ★10、插入管有效工作长度≥650mm。

- ★11、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥160°。

- 01-14转运呼吸机

- 屏幕：彩色触摸屏，尺寸≥7英寸

- ★内置电子PEEP功能，PEEP压力0，3～30cmH2O

- ★CPR功能，具备心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式），且可通过无线链接其它抢救设备，实现一体化心肺复苏、通气联动功能

- ★可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达80L/Min

- ★具有一键设置呼吸功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，快速进入抢救状态

- 工作压力：2.7 ～ 6.0bar

- ★吸呼比：9:1～1:9可调

- ★潮气量：50mL ～ 2500mL

- 01-15抢救车

- 1、ABS材质，规格：850*520*975mm 士20mm。

- 2、主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；

- 3.ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配不锈钢护栏，透明软玻璃、除颤平台，隐形式副工作台，侧边资料盒，方便存放资料;两只ABS污物桶方便存放垃圾；

- 4、升降输液架外杆，内杆Φ16,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩、电源插板、氧气瓶基座；

- 5.中控锁，配置有五层抽屉（二小抽，二中抽，一大抽），内置3*3分隔片，可自由分隔；

- 6.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

- 01-16空气消毒机

- 一、主要功能：

- 1、*主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

- 2、*微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏；

- 3、*紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

- 4、*紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；

- 5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

- 6、主管失效备管自动支援功能；

- 7、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

- 8、自动、遥控、触感式手控多控消毒运行；

- 9、*风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，风叶采用金属材质，避免凉风直吹病员；

- 10、*全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护，节时省力；

- 11、带活性炭网及光触媒网辅助消毒；

- 12、*遥控器设计具有防丢失功能。

- 仁寿县中医医院设备技术参数

- 02-01电动监护抢救床

- 1.采用国际进口知名品牌电机，电机数量≥4个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾重症病床五功能；安全、恒速、静音、无静电；

- 2.床面为四段设计，符合人体工程学，床面不留孔洞，易于清洁打理；

- 3.采用分体式护拦，护栏具备气动缓释，有效保护操作人员及减少噪音；

- 4.具有背板和整床倾斜角度显示器各2个，方便医护人员确认床面角度；

- 5.快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性；

- 6.引流挂钩≥10个；

- 7.单个引流挂钩承重2kg；

- 8.上床架具有8个约束环；符合人体工程学，可用于上半身、手腕、膝盖、脚踝固定，更好保护病人，防止坠床；

- 9.配伸缩式输液杆1支，单个挂钩承重≥1.5kg；

- 10.需同时具备以下重症9功能：重症基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾、脚倾）+4个一键体位（一键心脏椅位、一键Fowler位、一键电动CPR位、一键检查位）；

- 11.具备重症电动一键式体位设计，一键体位≥4个；

- 12.具有四轮联动脚轮锁定装置：四轮均有刹车，且刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁定，减少操作人员工作量；

- 13.脚轮为三段式控制：万向，锁定，直行三种状态，方便医护人员根据需要调整控制模式；

- 14.具有多功能中央控制器，集成电动调节与一键式体位功能，方便医护人员操作。

- 02-02呼吸机（无创带有创）

- 1.屏幕：彩色液晶屏，屏幕尺寸≥15.1英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控、触屏操控。支持一键旋钮、触屏操纵全功能。

- 2.配备内置电池，后备电池工作时长不小于6小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。

- 3.通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）、高流量氧疗模式（HFNC模式）。

- 4.具备高流量氧疗模式，不低于80L/min。

- 5.具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为1%。

- 6.具备潮气量设置范围值：20ml~2000ml。

- 7.具备自动漏气补偿功能。漏气补偿不低于120L/min。

- 8.触发灵敏度、撤换灵敏度5档可调。

- 9.具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间（Timax）0.2~4S; 自主呼吸最短吸气时间0.2S~ Timax。

- 10.压力设置范围：

- a)吸气正压（IPAP）：4cmH2O~40cmH2O

- b)呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

- c)持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

- 11.后备吸气时间设置范围：0.2秒~4.0秒。

- 12.后备呼吸频率设置范围：1BPM~60BPM。

- 13.配备呼末二氧化碳实时监测功能。

- 14.预设多种疾病类型建议参数。

- 15.实时监测数据：至少包括氧浓度、氧源压力、呼末二氧化碳、压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式，具备治疗计时和治疗暂停的功能。

- 02-03呼吸机（无创）

- 1、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP 模 式）、自主模式（S 模式）、时控模式（T 模式）、 自主/时控模式（S/T 模式）、压力控制模式（PC 模式）等。

- 2、具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块精确控制氧浓度。

- 3、氧浓度设置范围值：≥21%-100%，调节精度 ≤1%。

- 4、目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。

- 5、最大峰流速≥210L/min。

- 6、具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、 撤换灵敏度。

- 7、具备触发窗锁定功能，可选择“关闭”或“0.3-1.5S”

- 8、配备后备电池，后备电池工作时长≥8 小时， 交流电供电与电池供电可无缝切换。

- 9、压力设置范围：吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O； 呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O：持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O。

- 10、吸气时间设置范围：0.2 秒~4.0 秒。

- 11、后备呼吸频率设置范围：1BPM~60BPM。

- 12、爬坡压力设置范围：CPAP 模式下：4cmH2O -20cmH2O，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O （≤ EPAP）。

- 13、实时监测数据：压力、流量、每分钟通气量、 潮气量、每分钟呼吸频率、漏气量等。

- 14、报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报 警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报 警、高压保护、未供应氧气报警、氧气压力供应 过高报警、氧气压力供应过低报警等。

- 15、窒息报警设置范围值：至少包括0 秒、10 秒、20 秒、 30 秒。

- 16、管路连接断开报警设置范围值：至少包括0 秒、15 秒、60 秒。

- 17、具备自动漏气补偿功能，补偿能力 ≥90L/min。

- 02-04心电图机

- 1.12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

- 2.起搏器采样率不低于16,000Hz；

- 3.电压分辨率不低于1uV；

- 4.模数转换不低于24位；

- 5.静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

- 6.开机出波形时间不超过7秒；

- 7.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

- 8.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

- 9.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

- 02-06单通道微泵

- 1注射精度≤±1.8%

- 2.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 3.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 4.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 5.≧3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- 6.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持8种以上颜色

- 7.压力报警阈值≧10档可调

- 02-07双通道微泵

- 1．注射精度≤±2%

- 2．快进流速范围：0.01-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 3.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 4．支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 5．≧3英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

- 6.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持8种以上颜色

- 7.压力报警阈值≧10档可调

- 8．信息储存：可存储≧3000条的历史记录

- 02-08输液泵

- 1.  输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%；

- 2.  模式：流速模式、点滴模式、时间模式

- 3.  适配输液器类型：所有厂家的输液器

- 4.  报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错

- 5.  加热温度可以设置25—40°C

- 6.  打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作

- 7.  防水等级：IPX4

- 8.  外置电源：外置连接12V车载接口

- 9.  机器尺寸小于6,000cm3，机器净重不大于1.8KG；

- 10.  双CPU设计，保证输液安全

- 11.  可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询；

- 12.  自动检测泵门是否合紧

- 13.  分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡

- 14.  具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。

- 15.  横向开启泵门，方便操作

- 16.  输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流，输液更流畅

- 02-09床旁监护仪

- 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

- 2.≥12.1英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 3.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

- 4.IBP有创压测量范围：-50~360mmHg

- 5.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 6.支持升级模块，进行BIS，NMT参数监测。

- 02-10高端监护仪

- 1.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- 2、主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个。

- 3、基本功能模块从监护仪主机拔出后，可升级为一个独立监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥4.5英寸，内置锂电池供电≧4小时。

- 4、主屏≥15寸彩色电容触摸屏，高分辨率≧1280 x 800像素。

- 5、主机机身配置有≥3个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等设备。

- 6、提供ST段分析功能，提供设备运行界面展示，在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 7、能够支持组合报警功能，支持≧14个报警预设，覆盖循环系统、呼吸系统、神经系统，能全面提示患者早期状态恶化。

- 8、支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图。

- 02-11除颤仪

- 1.含电池、体外板和心电导联线。

- 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 3.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

- 4.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

- 5.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

- 6.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

- 7.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

- 8.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

- 9.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

- 10.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- 02-12 CRRT机

- 1、一体化5泵设计,另有一个抗凝注射器泵，能实现全面的CRRT治疗模式，治疗模式包括SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF,TPE,HP,MARS。

- 2、两个夹管阀设计，夹管阀的自动打开/闭合，以允许使用过滤器前和过滤器后两种置换液输注选项；允许治疗期间控制前/后稀释比率。

- 3、具备全身性抗凝及枸橼酸抗凝功能,其中肝素抗凝注射器容量范围20,30,50ml;注射精度：≤±0.2ml/h。

- 4、一体化注射泵，枸橼酸抗凝时可灵活调整补钙流速。枸橼酸抗凝注射器/钙泵注射器容量范围：50ml;连续输注范围：0,2.0-100ml/h;钙浓度范围：80-1000mmol/l.

- 5、静脉除气壶,无血气接触界面，降低凝血

- 6、超声波空气探测器：探测单个气泡≥20ul;

- 7、漏血探测器:漏血≥0.35ml/min;

- 8、压力监测：

- 输入压力：-250- +450mmHg；精准度：≤+/-15mmHg

- 回输压力：-50- +350mmHg；精准度：≤+/-5mmHg

- 滤器压力：-50- +450mmHg；精准度：≤+/-15mmHg

- 废液压：-350-  +400mmHg；精准度：≤+/-15mmHg

- 9、备用电池，确保不间断治疗（即所有泵保持运转）至少10分钟

- 10、一体化预连接管路，全自动安装、预充、安全测试

- 02-13降温毯仪

- 1、全身体表降温面积达40%：一台主机可同时接驳头毯，躯干毯等；

- 2、水温控制范围：在环境温度10°C - 30°C条件下，水箱的温度在3°C -20°C的范围内可调；调节精准精度为± 0.1°C；

- 3、采用压缩机制冷方式，制冷量≥2000 W；

- 4、降温速率：在环境温度23°C条件下，每下降1°C＜60秒 ；

- 5、体温设定：体温设定范围30 - 38.5°C ，调节精准度 ± 0.1°C；

- 6、降温毯主机具有下列功能：

- a)水温值设定：实时监测有数字显示；

- b)人体温度值设定：实时监测有数字显示；

- c)工作状态有指示灯及字符显示；

- d)体温传感器故障：有字符及声响提示；

- 7、低阻力水毯采用等径水路与随机水流设计，配合每分钟≥75升的循环流量；

- 8、毯面温度均匀，毯面温度误差不大于3 °C；

- 9、配置清单:主机1台，体温传感器1支，毯子2条，水路连接管6根。

- 02-14彩超

- 1.货物名称：

- 全数字高档彩色多普勒超声诊断系统

- 2.用途说明：

- 2.1.高端全身应用型彩色超声诊断系统: 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

- 3.系统技术规格及概述：

- 3.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 3.2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

- 3.3.★≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

- 3.4.控制面板可独立旋转、升降及平移

- 3.5.★全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致

- 3.6.★声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示

- 3.7.多级信号处理系统

- 3.8.高倍波束并行处理系统

- 3.9.探头接口≥5个

- 3.10.二维灰阶模式

- 3.11.谐波成像模式

- 3.12.M型模式

- 3.13.彩色M型模式

- 3.14.★解剖M型模式

- 3.15.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 3.16.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

- 3.17.组织多普勒成像

- 3.18.自由臂三维成像

- 3.19.宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示，提供佐证材料）

- 3.20.空间复合成像，最高可达9线偏转（斑点抑制成像

- 3.21.频率复合成像

- 3.22.独立角度偏转

- 3.23.扩展成像实时双幅对比成像

- 3.24.高分辨率血流成像

- 3.25.精细血流自动识别成像

- 3.26.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

- 3.27.全屏放大，局部放大（支持前端、后端放大）

- 3.28.★造影及造影定量分析功能要求：支持腹部探头、浅表探头；支持低机械指数造影；双计时器；支持向后存储，每段≥5分钟电影；支持向前存储；双实时: 实时显示组织图像和造影图像；支持造影击碎；支持斑点噪声抑制；具备混合模式；支持造影图像和组织图像位置互换；支持微血管造影增强功能；支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

- 3.29.高帧率造影成像要求：支持腹部探头、浅表探头；凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上

- 3.30.支持应变式弹性成像，同时具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具；具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

- 3.31.★支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能；可以动态显示二维剪切波弹性成像图；具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。

- 3.32.支持立体血流

- 3.33.自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

- 3.34.穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供佐证材料）

- 3.35.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 3.36.支持手动触摸屏上注释

- 3.37.支持手动触摸屏上包络测量

- 3.38.支持语音注释及播放

- 3.39.体位图

- 4.测量/分析和报告

- 4.1.常规测量、多普勒测量、自动频谱测量

- 4.2.全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

- 4.3.★血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

- 4.4.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置

- 5.电影回放和原始数据处理

- 5.1.所有模式下可用；支持手动、自动回放；支持4D 电影回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储每段≥5分钟的电影；支持图像对比（动态、静态）

- 5.2.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 6.检查存储和管理（内置超声工作站）

- 6.1.检查存储

- ≥1T硬盘

- 内置超声工作站多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 7.连通性要求

- 7.1.支持网络连接

- 7.2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

- 7.3.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

- 7.4.DICOM 3.0

- DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

- 7.5.视频/音频输入、输出

- 7.6.支持ECG/PCG信号

- 7.7.≥５个USB接口

- 7.8.DVD R/W 刻录光驱

- 8.探头规格

- 8.1.频率：超宽频带或变频探头

- 8.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频

- 8.3.探头频率：频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；阵元：最大有效阵元数≥576阵元

- 8.4.穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

- 8.5.凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz

- 8.6.相控阵探头：带宽1.5- 4.5MHz

- 8.7.线阵探头，带宽: 3.8-13 MHz

- 8.8.腔内探头，带宽：3.0-11.0MHz

- 9.声功率输出调节

- B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 10.外设和附件

- 10.1.耦合剂加热器

- 10.2.专业腔内探头放置架

- 10.3.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

- 10.4.支持生理信号：ECG及PCG

- 10.5.探头：腹部探头1支，心脏探头1支，浅表线阵探头1支，腔内探头1支

- 02-15纤维支气管镜

- 1、显示屏：≥3.5寸LCD高清全视角显示屏，可选配8寸显示屏；

- 2、屏幕分辨率：≥640*480，视频宽高比4:3；

- 3、成像原理：电子CMOS成像技术，16万像素摄像头，LED灯数≥2个；

- 4、空间分辨率：≥10.10 lp/mm；

- 5、摄像景深：3~50mm；

- 6、光源色温≥7658K，光源照度≥1073lx，

- 8、视野角度≥113°，能提供大范围、清晰明亮的图像；

- 9、软镜插入管外径：5.8 / 5.2 / 4.0/3.9 /3.0/ 2.8mm，工作通道内径:3.0/2.6 / 2.0 / 1.2mm；根据临床科室要求选择。

- 10、插入管有效工作长度≥650mm，

- 11、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥160°

- 12、配2支软镜，按照医院临床科室指定规格尺寸。

- 02-16转运呼吸机

- 1.气动电控型呼吸机

- 2.屏幕：彩色触摸屏，尺寸≥7英寸

- 3.内置电子PEEP功能，PEEP压力0，3～30cmH2O

- 4.呼吸模式： Manual、IPPV、V-A/C 、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP等通气模式

- 5.CPR功能，具备心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式），且可通过无线链接其它抢救设备，实现一体化心肺复苏、通气联动功能

- 6.具有一键设置呼吸功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，快速进入抢救状态

- 7.内置可充电锂电池，具有在线充电功能，工作时间不低于5小时

- 8.主机可以独立使用，或配备转运急救包使用，亦可连接转运分体式便携气瓶联合使用。

- 02-17抢救车

- 1、ABS材质，规格：850*520*975mm 士20mm。

- 2、主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；

- 3.ABS双层底面注塑工艺成型两侧扶手台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配不锈钢护栏，透明软玻璃、除颤平台，隐形式副工作台，侧边资料盒，方便存放资料;两只ABS污物桶方便存放垃圾；

- 4、升降输液架外杆，内杆Φ16,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩、电源插板、氧气瓶基座；

- 5.中控锁，配置有五层抽屉（二小抽，二中抽，一大抽），内置3*3分隔片，可自由分隔；

- 6.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

- 02-18治疗车

- 1、规格：740*520*960mm士20mm

- 2、立柱铝合金型材，侧板背板厚度为4mm工业铝塑板；台面底座ABS工程塑料一次性注塑成型，台面带ABS围栏。抽屉由面板、框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉带三槽滑槽，伸缩距离为40cm，带自锁功能。

- 3、抽屉活动式塑料筐规格400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），塑料筐承重≥20Kg。

- 4、抽屉内部有ABS塑料活动式隔条，用户可自行组合，带标识牌，对分隔进行标识。

- 5、配置一层中号抽屉.一个隔板，ABS文件盒一个、锐器盒一个、两个污物桶；侧抽板，扶手，4只4寸静音脚轮带刹。

- 02-19床单元消毒机（臭氧）

- 1. 使用高品质静音万向轮，移动灵活方便，坚固耐用噪音低，全金属壳体及框架防自燃，高温烤漆耐腐蚀长时间不脱漆变色。

- 2. 主要杀菌因子：高浓度臭氧，床袋内臭氧浓度: ＞1000mg/m3。

- 3. 杀灭微生物类别 物表有害细菌。

- 4. 消毒时间 1~60分钟可调节，消毒和解析时间: 1~120分钟可调节

- 5. ★消毒效果（提供检测报告） A:对大肠杆菌杀灭对数值> 3.00

- B:对金黄色葡萄球菌杀灭对数值: > 3.00

- C:对白色念珠球菌杀灭对数值: >3.00

- 6. 臭氧经解析后空气中臭氧浓度:≤0.003mg/m3（提供检测报告）

- 7. 超大彩色液晶触屏，PLC控制，一键式操作，微电脑控制 ，显示屏实时显示工作状态。

- 8. PLC计算机构成控制核心，工作稳定可靠，人机对话方便； 可一键轻松完成自动完成抽气、臭氧、消毒、解析等消毒流程；臭氧解析功能,能将床袋内臭氧抽出还原成空气排出；双气路输出,可对相邻两张病床进行同步消毒；工作状态自动检测,故障停机报警，并显示故障原因并指导处理方法，自动累计工作时间，提供手动、自动两组工作模式自由选择，并有记忆功能。便于消毒效果追溯。

- 9. 消毒臭氧发生器 专用陶瓷臭氧发生器,臭氧产量稳定、浓度高,消毒能力强,使用寿命长；

- 10. 实时监测室内温度和湿度情况；

- 11. 设备可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染；

- 13. 运行噪声 ≤55dB

- 02-20壁挂式消毒机（紫外线）

- 1. 使用坚固金属壳体，高效阻燃；高温烤漆耐腐蚀不变色。

- 2. 主要杀菌因子：高强度紫外线

- 3. 杀灭微生物类别 ：空气中的有害细菌

- 4. 适用于(≤100m3)的空间内空气消毒

- 5. 消毒时间 ≥2h

- 6. 循环风量≥1000m³/h , 立体循环风量，360度杀菌无死角

- 7. 消毒时紫外线强度距离灯管1米处≥106μm/cm²

- 8. ★消毒效果 设备持续工作2小时，可使1003房间空气中自然菌的消亡率≥90.00%，白色葡萄球菌平均(8032)杀灭率为≥99.90%（提供检测报告）

- 9. 室内空气中臭氧残留平均浓度为＜0.003mg/m3 （提供检测报告）

- 10. 紫外线灯管寿命 ≥5000h

- 11. 紫外线泄漏量 ＜1 um/m3

- 12. 超强红外线接收装置，遥控距离可达8米，任意45°轻松操作，使用更方便

- 13. 程序控制及故障检测功能：微电脑控制，自动运行；6种消毒时段可调，可遥控控制，高、中、低三档风速调节，具有预约开机和关机功能；紫外线灯管自动检测报警功能和自动启用备用灯管功能；风机故障自动巡检报警功能；自动累时500小时保养提醒功能

- 14. 控制方式及工作模式 提供手动、自动、定时三组工作模式供用户自由选择；六组程控，00:00-24:00自由设定开关机时间，可实现24h任意设定五段定时消毒时间，并有记忆功能

- 15. 温湿度检测功能 实时监测室内温度和湿度情况

- 16. 动态功能：紫外线光催化，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用

- 02-21移动式消毒机（等离子）

- 1. 材质及配件要求：外型美观大方、使用高品质万向轮，移动灵活方便，节约空间；坚固金属壳体，高效阻燃，高温烤漆耐腐蚀不变色

- 2. 主要杀菌因子：高压等离子体，功率最低5W。

- 3. 适用于(≤100m3)的空间内空气消毒

- 4. 消毒时间 ≥2h

- 5. 循环风量 ≥1000m³/h , 立体循环风量，360度杀菌无死角

- 6. ★消毒效果 自然菌消亡率：≥90%；对白色葡萄球菌(8032)的杀灭率:≥99.90%；消毒后空气中的平均细菌总数(cfu/m³):≤200（提供检测报告）

- 7. 臭氧含量 消毒时空气中的臭氧含量(mg/m³):≤0.003，几乎0臭氧，更无辐射，安全可靠

- 8. 超强红外线接收装置，遥控距离可达8米，任意45°轻松操作，使用更方便

- 9. 微电脑控制，自动运行；5种消毒时段可调，可遥控控制，高、中、低三档风速调节，具有预约开机和关机功能；具有等离子故障自动检测报警功能；风机故障自动巡检报警功能；自动累时500小时保养提醒功能

- 10. 提供手动、自动、定时三组工作模式供用户自由选择；五组程控，00:00-24:00自由设定开关机时间，可实现24h任意设定五段定时消毒时间，并有记忆功能。

- 11. 等离子体发生器寿命(MBTF):≥30000h

- 12. 采用多重过滤和高效静电吸附技术，消毒作业同时能高效快速去除空气中PM2.5颗粒，去除率高达99.99%

- 13. 实时监测室内温度和湿度情况(提供佐证材料)

- 14. 微静电吸附模块采用特种高分子聚合材料，无电极裸露、打火、放电现象，使用安全可靠，同时可吸附细微颗粒物，可有效阻断气溶胶传播途径；可反复水洗长期使用

- 15. 动态功能 设备可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染

- 02-22血常规检测仪

- 五分类血常规仪器